## 1 - Lista Geral
ANEXO 04.2 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS
APÊNDICE 2 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS
LISTA DE EQUIPAMENTOS
UNIDADE | TIPO DE AMBIENTE | SETOR | EQUIPAMENTO | QTDE
UNIDADE 1 - 2ESF | COMPRESSOR | SALA DO COMPRESSOR DE AR | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BIOMBO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESFIGMOMANÔMETRO PORTÁTIL | 2
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | OTOSCÓPIO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BIOMBO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESFIGMOMANÔMETRO PORTÁTIL | 2
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | OTOSCÓPIO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BIOMBO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BIOMBO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BIOMBO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | APARELHO DE PROFILAXIA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | AVENTAL PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | BIOMBO PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | CAIXA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | CONJUNTO ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | APARELHO DE PROFILAXIA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | AVENTAL PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | BIOMBO PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | CAIXA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | CONJUNTO ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | AUTOCLAVE DE MESA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | DESTILADOR DE ÁGUA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | SELADORA DE EMBALAGENS | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | BIOMBO | 2
UNIDADE 1 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | FLUXÔMETRO | 4
UNIDADE 1 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZADOR PORTÁTIL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | RÉGUA DE GASES | 4
UNIDADE 1 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | SUPORTE DE SORO | 4
UNIDADE 1 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | VÁLVULA REGULADORA | 4
UNIDADE 1 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | CAIXA DE INSTRUMENTAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | CARRO DE CURATIVOS | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | SUPORTE DE SORO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA DE MAYO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | BIOMBO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | REFRIGERADOR PARA VACINAS | 1
UNIDADE 1 - 2ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | COMPRESSOR | SALA DO COMPRESSOR DE AR | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BIOMBO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESFIGMOMANÔMETRO PORTÁTIL | 2
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | OTOSCÓPIO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BIOMBO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESFIGMOMANÔMETRO PORTÁTIL | 2
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | OTOSCÓPIO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BIOMBO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BIOMBO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BIOMBO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | APARELHO DE PROFILAXIA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | AVENTAL PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | BIOMBO PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | CAIXA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | CONJUNTO ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | APARELHO DE PROFILAXIA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | AVENTAL PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | BIOMBO PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | CAIXA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | CONJUNTO ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | AUTOCLAVE DE MESA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | DESTILADOR DE ÁGUA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | SELADORA DE EMBALAGENS | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | BIOMBO | 2
UNIDADE 2 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | FLUXÔMETRO | 4
UNIDADE 2 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZADOR PORTÁTIL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | RÉGUA DE GASES | 4
UNIDADE 2 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | SUPORTE DE SORO | 4
UNIDADE 2 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | VÁLVULA REGULADORA | 4
UNIDADE 2 - 2ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | CAIXA DE INSTRUMENTAL | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | CARRO DE CURATIVOS | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | SUPORTE DE SORO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA DE MAYO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | BIOMBO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | REFRIGERADOR PARA VACINAS | 1
UNIDADE 2 - 2ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | COMPRESSOR | SALA DO COMPRESSOR DE AR | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | COMPRESSOR | SALA DO COMPRESSOR DE AR | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BIOMBO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESFIGMOMANÔMETRO PORTÁTIL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | OTOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | OTOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BIOMBO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESFIGMOMANÔMETRO PORTÁTIL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | OTOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BIOMBO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESFIGMOMANÔMETRO PORTÁTIL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | OTOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BIOMBO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | BIOMBO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BIOMBO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | APARELHO DE PROFILAXIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | AVENTAL PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | BIOMBO PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | CAIXA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | CONJUNTO ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | APARELHO DE PROFILAXIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | AVENTAL PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | BIOMBO PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | CAIXA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | CONJUNTO ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | AUTOCLAVE DE MESA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | AUTOCLAVE DE MESA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | DESTILADOR DE ÁGUA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | DESTILADOR DE ÁGUA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | SELADORA DE EMBALAGENS | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | SELADORA DE EMBALAGENS | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | BIOMBO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | FLUXÔMETRO | 6
UNIDADE 3 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZADOR PORTÁTIL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | RÉGUA DE GASES | 6
UNIDADE 3 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | SUPORTE DE SORO | 6
UNIDADE 3 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | VÁLVULA REGULADORA | 6
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | CAIXA DE INSTRUMENTAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | CAIXA DE INSTRUMENTAL | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | CARRO DE CURATIVOS | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | CARRO DE CURATIVOS | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | SUPORTE DE SORO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA DE MAYO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA DE MAYO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | BIOMBO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 3 - 3ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | REFRIGERADOR PARA VACINAS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | COMPRESSOR | SALA DO COMPRESSOR DE AR | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | COMPRESSOR | SALA DO COMPRESSOR DE AR | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BIOMBO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESFIGMOMANÔMETRO PORTÁTIL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | OTOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | OTOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BIOMBO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESFIGMOMANÔMETRO PORTÁTIL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | OTOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BIOMBO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESFIGMOMANÔMETRO PORTÁTIL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | OTOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BIOMBO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | BIOMBO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BIOMBO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | APARELHO DE PROFILAXIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | AVENTAL PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | BIOMBO PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | CAIXA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | CONJUNTO ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | APARELHO DE PROFILAXIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | AVENTAL PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | BIOMBO PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | CAIXA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | CONJUNTO ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | AUTOCLAVE DE MESA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | AUTOCLAVE DE MESA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | DESTILADOR DE ÁGUA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | DESTILADOR DE ÁGUA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | SELADORA DE EMBALAGENS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | SELADORA DE EMBALAGENS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | BIOMBO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | FLUXÔMETRO | 6
UNIDADE 4 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZADOR PORTÁTIL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | RÉGUA DE GASES | 6
UNIDADE 4 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | SUPORTE DE SORO | 6
UNIDADE 4 - 3ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | VÁLVULA REGULADORA | 6
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | CAIXA DE INSTRUMENTAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | CAIXA DE INSTRUMENTAL | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | CARRO DE CURATIVOS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | CARRO DE CURATIVOS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | SUPORTE DE SORO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA DE MAYO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA DE MAYO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | BIOMBO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 4 - 3ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | REFRIGERADOR PARA VACINAS | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | COMPRESSOR | SALA DO COMPRESSOR DE AR | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO | 2
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | BIOMBO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | ESFIGMOMANÔMETRO PORTÁTIL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 01 | OTOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | BIOMBO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESFIGMOMANÔMETRO PORTÁTIL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 02 | OTOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | BIOMBO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESFIGMOMANÔMETRO PORTÁTIL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 03 | OTOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | BIOMBO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESFIGMOMANÔMETRO PORTÁTIL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 04 | OTOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | BIOMBO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 05 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 06 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 06 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 06 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 06 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 06 | BIOMBO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 06 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 06 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 06 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 06 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 06 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 06 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 06 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 06 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 06 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 06 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 06 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 07 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 07 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 07 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 07 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 07 | BIOMBO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 07 | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 07 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 07 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 07 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 07 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 07 | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 07 | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 07 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 07 | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 07 | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO 07 | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | BIOMBO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | DETECTOR FETAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 3
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | GLICOSÍMETRO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | LANTERNA CLÍNICA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | OFTALMOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | TERMÔMETRO CLÍNICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | APARELHO DE PROFILAXIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | AVENTAL PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | BIOMBO PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | CAIXA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | CONJUNTO ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | APARELHO DE PROFILAXIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | AVENTAL PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | BIOMBO PLUMBÍFERO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | CAIXA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | CONJUNTO ODONTOLÓGICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02 | NEGATOSCÓPIO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | AUTOCLAVE DE MESA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | DESTILADOR DE ÁGUA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | SELADORA DE EMBALAGENS | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | ESTERILIZAÇÃO | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | SELADORA DE EMBALAGENS | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | BIOMBO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | FLUXÔMETRO | 6
UNIDADE 5 - 4ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZADOR PORTÁTIL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | RÉGUA DE GASES | 6
UNIDADE 5 - 4ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | SUPORTE DE SORO | 6
UNIDADE 5 - 4ESF | NEBULIZAÇÃO | NEBULIZAÇÃO | VÁLVULA REGULADORA | 6
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | BANQUETA GIRATÓRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | CAIXA DE INSTRUMENTAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | CARRO DE CURATIVOS | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA DE MAYO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | MESA DE MAYO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE CURATIVOS | SALA DE CURATIVOS | SUPORTE DE SORO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | ARMÁRIO VITRINE | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | BIOMBO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | MESA DE EXAMES | 1
UNIDADE 5 - 4ESF | SALA DE VACINA | SALA DE VACINA | REFRIGERADOR PARA VACINAS | 1

## Planilha2 (hidden)
UNIDADE |  | SALA DE VACINA | NEBULIZAÇÃO | SALA DE CURATIVOS | SALA DO COMPRESSOR DE AR | SALA DE ESTERELIZAÇÃO
USF QUADROS IV | EQUIPAMENTO
USF SUASSUNA | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL
USF MANASSU | ESTETOSCÓPIO ADULTO
USF QUADROS II | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO
USF BARRA DE JANGADA I | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL
USF CORREGO DA BATALHA I | BALANÇA INFANTIL DIGITAL
USF NOVA DESCOBERTA | REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA
USF COMPORTAS II | DETECTOR FETAL
USF LOTEAMENTO SANTA HELENA | NEGATOSCÓPIO
USF ALTO SEBASTIÃO | OFTALMOSCÓPIO
USF VILA SOTAVE II | OTOSCÓPIO
USF CORREGO DA GAMELEIRA | LANTERNA CLÍNICA
USF DOIS CARNEIROS BAIXO I e II | ESPELHO FRONTAL DE ZIEGLER
USF VILA PALMARES I E II | GLICOSÍMETRO
USF JARDIM MURIBECA I E II | TERMÔMETRO CLÍNICO
USF VILA SOTAVE I E JOÃO DE DEUS | ESCADA COM 2 DEGRAUS
USF COMPORTAS I | ARMÁRIO VITRINE
USF LOTE 92 I E II | BIOMBO
USF JARDIM PRAZERES I E II | BANQUETA GIRATÓRIA
USF MARIO SANTIAGO DA SILVA | CONJUNTO ODONTOLÓGICO
USF LOTEAMENTO NOVA MURIBECA | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR
USF ARITANA | APARELHO DE PROFILAXIA
USF JARDIM COQUEIRAL | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO
UBT CAJUEIRO SECO | AVENTAL PLUMBÍFERO
UBT DOM HELDER CAMARA | BIOMBO PLUMBÍFERO
USF CURADO III - I E III-II | CAIXA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO
USF QUADROS I | REFRIGERADOR PARA VACINAS
USF GALBA MATOS (CAROLINA) | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO
USF JARDIM JORDÃO I | MESA DE EXAMES
USF SANTO ALEIXO I, II E III | NEBULIZADOR PORTÁTIL
USF GUARARAPES I, II E III | RÉGUA DE GASES
FLUXÔMETRO
VÁLVULA REGULADORA
SUPORTE DE SORO
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO
ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS
MESA DE MAYO
CARRO DE CURATIVOS
MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL
CAIXA DE INSTRUMENTAL
COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO
AUTOCLAVE DE MESA
DESTILADOR DE ÁGUA
SELADORA DE EMBALAGENS

## 2 - Resumo por Tamanho
ANEXO 04.2 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS
APÊNDICE 2 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS
|  | Quadros | Dois Carneiros | Jardim Coqueiral | Vila Sotave | Jardim Muribeca
|  | 2 ESF | 2 ESF | 3 ESF | 3 ESF | 4 ESF
EQUIPAMENTO | TOTAL | UNIDADE 1 - 2ESF | UNIDADE 2 - 2ESF | UNIDADE 3 - 3ESF | UNIDADE 4 - 3ESF | UNIDADE 5 - 4ESF
APARELHO DE PROFILAXIA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
ARMÁRIO VITRINE | 57 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13
AUTOCLAVE DE MESA | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
AVENTAL PLUMBÍFERO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | 29 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7
BALANÇA INFANTIL DIGITAL | 29 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7
BANQUETA GIRATÓRIA | 47 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11
BIOMBO | 42 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10
BIOMBO PLUMBÍFERO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2
CAIXA DE INSTRUMENTAL | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
CAIXA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CARRO DE CURATIVOS | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
CONJUNTO ODONTOLÓGICO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
DESTILADOR DE ÁGUA | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
DETECTOR FETAL | 29 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7
ESCADA COM 2 DEGRAUS | 47 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11
ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 29 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7
ESFIGMOMANÔMETRO DE PORTÁTIL | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4
ESTETOSCÓPIO ADULTO | 92 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22
ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 34 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8
FLUXÔMETRO | 26 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6
GLICOSÍMETRO | 29 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7
LANTERNA CLÍNICA | 29 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7
MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
MESA DE EXAMES | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
MESA DE MAYO | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
NEBULIZADOR PORTÁTIL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NEGATOSCÓPIO | 39 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9
OFTALMOSCÓPIO | 29 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7
OTOSCÓPIO | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4
REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA | 36 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8
REFRIGERADOR PARA VACINAS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RÉGUA DE GASES | 26 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6
SELADORA DE EMBALAGENS | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
SUPORTE DE SORO | 31 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7
TERMÔMETRO CLÍNICO | 30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8
VÁLVULA REGULADORA | 26 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6
TOTAL | 954 | 163 | 163 | 205 | 205 | 218

## 3 - Descritivo
ANEXO 04.2 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS
APÊNDICE 2 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS
DESCRITIVO DE EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO | IMAGEM | DESCRIÇÃO
Esfigmomanômetro com pedestal |  | Aprovado pelo Inmetro (apresentar selo de verificação); Manômetro com escala ampla para fácil visualização e graduação de 0 a 300 mmHg; Divisão de escala em 2 mmHg; Bolsa de ar, pera e tubos conectores confeccionados em PVC; Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar; 04 Braçadeiras em nylon homologadas pelo Inmetro, com fecho em velcro tamanho variado (circunferência mínima entre 12 cm e máxima 40 cm); Pedestal com compartimento incorporado para armazenamento da braçadeira e pera, alça para transporte e base com rodízios; engate rápido para troca das braçadeiras; Registro na ANVISA.
Estetoscópio adulto |  | Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, adulto, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta. Registro na ANVISA.
Estetoscópio pediátrico |  | Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, pediátrico, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta. Registro na ANVISA.
Balança antropométrica digital adulto |  | Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas; Com capacidade de pesagem de até 200 kgs; Com graduação (precisão) de, no mínimo 100 gramas; Com display de Led ou cristal líquido de no mínimo 4 dígitos; Com plataforma com revestimento em borracha antiderrapante; Com estrutura em chapa de aço, com tratamento antiferrugens; Acabamento com pintura eletrostática, na cor branca; Com pés reguláveis, com ponteira antiderrapante Com kit antropométrico: Régua em alumínio anodizado, retrátil, escala numérica construída em centímetros; Com graduação (precisão) de 0,5 cm; Com indicador de dezena (em números maiores) a cada 10 cm; Com capacidade de medição de no mínimo 200 cm; Com cabeçote; Tipo de Alimentação: bivolt. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Os produtos deverão ser aferidos e aprovados com certificação/selo fornecido pelo INMETRO. Registro na ANVISA.
Balança antropométrica digital pediátrico |  | Balança antropométrica digital pediátrica, Com display de Led ou cristal líquido de no mínimo 5 dígitos; Com gabinete em plástico ABS injetado, na cor branca; Com concha anatômica, confeccionada em material inoxidável, isento de arestas Nas dimensões mínimas de: 28 cm de largura; 48 cm de profundidade; 8 cm de altura; Com colchonete almofadado com revestimento impermeável e atóxico (removível); Capacidade para no mínimo 15 kg; Com graduação (precisão) de no mínimo 05 gramas; Contendo régua para medição; Bivolt. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Os produtos deverão ser aferidos e aprovados com certificação/selo fornecido pelo INMETRO. Registro na ANVISA.
Detector fetal de mesa |  | Detector fetal de mesa, material do gabinete: plástico, tipo de análise ausculta BCF, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição BCF: até cerca 200 bpm, frequência até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação bivolt, componentes: alto falante, transdutor, outros componentes de entrada auxiliar. Registro na ANVISA.
Negatoscópio |  | Negatoscópio, material estrutura chapa aço, acabamento superficial estrutura pintura eletrostática, material visor acrílico translúcido, tensão alimentação bivolt e 60hz, aplicação com 2 corpos para fixação em parede, características adicionais prendedor por gravidade, luz fria, lâmpada em LED. Registro na ANVISA.
Refletor parabólico de luz fria |  | Foco clínico parabólico, foco de luz auxiliar com refletor parabólico para exames clínicos e ginecológicos. com haste superior flexível e cromada. pedestal com haste inferior pintada. altura variável entre (100 a 150 cm sem espelho). pintura em epóxi de alta resistência. base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Luz fria. lâmpada em LED. Registro na ANVISA.
OFTALMOSCÓPIO |  | Oftalmoscópio, tipo portátil, tipo luz lâmpada de xenônio 2,5v, características adicionais: 5 aberturas de diafragma, aplicação campo correção-20d até +20d, componentes cabo metal cromado e plástico, adicionais grampo fixação para bolso com botão liga/desliga. Registro na ANVISA.
OTOSCÓPIO |  | Otoscópio, tipo clínico, modelo portátil, alimentação luz halógena 2,5v, características adicionais: grampo fixação para bolso com botão liga/desliga, zoom óptico, lente giratória, aumento em até 3 vezes, componentes jogo de espéculos,tipo do cabo: metal cromado e plástico. Registro na ANVISA.
LANTERNA CLÍNICA |  | Lanterna Clinica com luz de LED confeccionado em metal leve de alta qualidade, iluminação brilhante e branca para melhor visualização, acionamento através do botão liga/desliga, possui conveniente clipe de bolso, alimentação através de 2 pilhas AAA(inclusas). Registro na ANVISA.
ESPELHO FRONTAL DE ZIEGLER |  | Espelho frontal, tipo Ziegler, Aro 5, ajustável com protetor para a testa, sendo o aro confeccionado em plástico resistente. Registro na ANVISA.
GLICOSÍMETRO |  | Aparelho glicosímetro digital para medição de glicemia capilar, de uso domiciliar; com faixa de leitura ampla, mínima igual ou abaixo de 20mg/dl máxima a partir de 600mg/dl. Tipo de amostra: sangue obtido por capilaridade; volume de amostra sanguínea de 0,5 a 5 microlitros. Característica do aparelho: tempo de resultado de teste de 05 a 30 segundos; memória mínima para 250 resultados. Deverá acompanhar o equipamento: pilhas e/ou baterias necessárias ao seu funcionamento, estojo ou bolsas de proteção. Registro na ANVISA.
COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO |  | Compressor de ar, odontológico - fabricado conforme nr 13. capacidade mínima para atender até 05 consultórios completos, equipados com: micromotor, seringa tríplice, turbina e sugador. reservatório com pintura anticorrosiva e antibacteriana com volume interno mínimo de 150 litros; regulador de pressão com manômetro, isento de óleo; silencioso, com sistema antivibração; volume de ar aspirado sem risco de contaminação mínimo/deslocamento teórico: 20pcm 556l/min; pressão de operação: mínima 80 lbf/pol²; 5,5 bar máxima 120 lbf/pol² 8 bar; válvula automática de acionamento; depósito de água com dreno e saída regulável; rotação mínima 1730rpm; potência mínima motor 2hp;. alimentação 220v frequencia de 60hz. acompanha o compressor: pressostato com chave liga/desliga, cabos elétricos e plugues, filtros de ar, válvulas manômetro coxim/compressor. Registro na ANVISA.
AUTOCLAVE DE MESA |  | Autoclaves Horizontal de Mesa, até 25 litros, para esterilização a vapor, para equipamentos médico-odontológicos, modelo horizontal, digital, mínimo de 6 ciclos de operação, sendo 1 extra de secagem, painel frontal, capacidade de no mínimo 36 litros, câmara de esterilização em aço inox, as dimensões internas da câmara (diâmetro altura x largura x comprimento) de no mínimo 465 x 540 x 750 mm, com no mínimo 3 bandejas internas em inox, com reservatório interno de no mínimo 3 litros para colocação de água destilada, descarga automática, indicação luminosa de equipamento em operação, indicação luminosa e/ou sonora de fim do ciclo, indicação luminosa e/ou sonora de falha no sistema, sistema de segurança impedindo o funcionamento sem água, não deverá haver partida do ciclo ou entrada de água para a câmara de esterilização, caso a porta do equipamento não esteja fechada, temperatura durante o ciclo de esterilização de no mínimo 121 ºC, 127 ºC, 134 ºC, desaeração automática, e despressurização automática, fechamento da porta por manipulo de duplo estágio de fechamento, travamento com dispositivo eletrônico micro-swith ou superior, sistema de secagem porta fechada, termostato para controle da temperatura, possuir bip sonoro de aviso, câmara deverá ser revestida com lã de rocha ou superior, pés de borracha não condutores e com ajuste de nivelamento, tubulação com cobre, potência de no mínimo 2.000 WATTS, voltagem 220 Volts, o equipamento deve permitir o registro do processo de esterilização via impressão, registro na ANVISA.
DESTILADOR DE ÁGUA |  | Destilador de água, com capacidade de producao entre 3 a 5 litros/hora. Bivolt. Aparelho utilizado para purificar a água, que não necessita instalação hidráulica. Desligamento automático na falta d'água. Registro na ANVISA.
SELADORA DE EMBALAGENS |  | Seladora automática contínua horizontal, para selagem de papel grau cirúrgico. Deverá possuir painel de controle com ajuste de temperatura da selagem e de velocidade da esteira. Deverá ser de uso simples, podendo ser operada por apenas uma pessoa. Deverá possuir sistema de resfriamento interno eficiente, ajustes de velocidade e de temperatura da selagem de 0 a 300ºC, podendo ser utilizada para várias espessuras de embalagens, com datador e botão de emergência. Bivolt. Equipamento deve permitir o registro do processo de selagem via impressão. Registro na ANVISA.
CONJUNTO ODONTOLÓGICO |  | Conjunto Odontológico completo (contém: Cadeira odontológica, Equipo Odontologico, Caneta de alta rotação, Contra ângulo, Peça reta, Unidade Auxiliar odontológica, refletor Odontológico acoplado e mocho) Cadeira Odontológica - Movimentos do assento e encosto acionados por motorredutores elétricos. Articulação única central entre assento e encosto. Três ou mais posições de trabalho automáticas e programáveis. Posição de “Volta a Zero” automática. Três ou mais intensidades luminosas no refletor. Pedal de comando com botões para programação e acionamento automático das posições de trabalho, botão para acionamento automático da posição “Volta a Zero”, programação das intensidades e acionamento do refletor através de comando incorporado ao pedal de comando da cadeira ou através de sensor de aproximação. Encosto de cabeça bi-articulado com trava mecânica para fixação de altura. Sistema elétrico de segurança ante esmagamento na descida do assento. Estofamentos confeccionados com PVC de superfície lisa e sem costuras. Estrutura metálica; balanceada que elimina a necessidade de fixação da Cadeira ao solo, regulagem de nível da cadeira para melhor adaptação em piso irregular; Caneta de alta rotação com no mínimo 400.000 rpm, esterilizável em autoclave, corpo em alumínio anodizado e rolamentos de cerâmica com canais arredondados para facilitar a pega, cabeça de tamanho reduzido, sistema de conexão borden com guia de rosca, 3 furos spray direcionado à ponta ativa da broca, turbina micro balanceada, sistema de substituição da broca sem a utilização de saca-brocas, baixo consumo de ar; Micro motor esterilizável em autoclave, com sistema de conexão borden 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° das peças acopladas, com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 rpm; Contra ângulo esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir o a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento; Peça reta esterilizável em autoclave, de formato anatômico e diâmetro externo de 20 mm, acoplável ao micromotor com sistema intra através de um conjunto de eixos e engrenagens com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor; Unidade Auxiliar Odontológica - Acoplada, acompanha movimentação da cadeira. Com braço móvel. Dois sugadores Alta Potência com adaptador de cânula em metal autoclavável com sistema abre e fecha vácuo, com acionamento automático ao tirar do suporte e com separador de detritos com acesso externo na caixa de comando. Caixa de comando integrada na base da Cadeira. Mangueiras do sugador com engate rápido para facilitar desinfecção. Comando elétrico para acionamento da água na bacia com temporizador que permite a programação do tempo de vazão da água até 60s evitando desperdícios. Bacia em porcelana e removível com ralo separador de detritos. Estrutura metálica com tratamento contra oxidação e pintura lisa. Suporte móvel para sugadores; Refletor Odontológico - Acoplado. Acompanha movimentação da cadeira. Braços com movimentação horizontal e vertical, com regulagem de nível através de molas internas no braço. Cabeçote de ampla mobilidade com giro de 360º, com espelho multifacetado. Mocho - Com dois dispositivos de ajuste localizada abaixo do assento, com funções de regulagem a gás da altura do assento e regulagem através de mola da distância entre assento e encosto. Base com 05 rodízios, assento com conformação anatômica que se amolda ao contorno das pernas e estrutura em polímero, encosto ergonômico com ampla área de apoio das costas e regulagem de altura estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido lavável sem costuras;
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR |  | Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas com emissão de luz por um único LED (Diodo Emissor de Luz), compatível com as resinas Fotopolimerizaveis. Constituído de quatro partes: base, bateria de lítio, peça de mão e ponteira de fibra óptica. Base carregadora, anatômica, leve e com luz indicadora de carga de bateria; indicadores de carregamento de bateria. Peça de mão, leve e anatômicos wireless (sem fio), com total liberdade de movimento. Botão de acionamento com função liga e desliga incorporada, facilitando o acionamento. Ponteira de fibra óptica autoclavável, com as fibras coerentes para fotopolimerização, garante a condução e aproveitamento de luz sem perda de potência, encaixe rápido e giratório de 360º, permitindo acesso a todos os quadrantes da boca, além de fácil remoção para limpeza, bivolt, registro na ANVISA.
APARELHO DE PROFILAXIA COM JATO DE BICARBONATO |  | Aparelho de profilaxia, Tipo: jato de bicarbonato. Características adicionais: ultrassom piezoelétrico com comando digital constituído de um circuito oscilador que envia tensão c/freqüência entre 29 kHz a 31 kHz para a peça de mão ( transdutor) montada com pastilhas de cerâmicas intermitentes uma a outra. A peça de mão vem com duas capas do transdutor removíveis e autoclaváveis. O aparelho vem com 03 tipos ( pontas). Permite ajuste de potência em vários estágios ( amplitude de vibração da ponta de 0, 05 a 0, 1 mm) e circuito eletrônico com estabilizador de freqüência com seleção automática de 30 kHz constante que mantém a vibração mesmo quando há oscilações da tensão da rede. Acompanha 03 ( três) chaves autoclaváveis para troca das pontas. O jato de bicarbonato possui peça de mão removível para autoclavagem, reservatório de bicarbonato removível em polímero transparente, filtros de ar, mangueiras lisas e flexíveis; Garantia: 1 ano. Registro na ANVISA.
APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO |  | Aparelho de raio-x com base móvel, sobre quatro rodízios duplos, com freios, braços articulados confeccionados em aço com tratamento anti-corrosivo e capa externa em poliestireno de alto impacto, mecanicamente balanceados através de molas, cabeçote com sistema de aterramento, dois limitadores na articulação oferecem proteção aos cabos elétricos, imersão em óleo, câmara expansora de borracha com resistência potencial de elasticidade e tamanho, filtração total com equivalência em alumínio de 2,71 mm, colimador primário, colocado após o filtro de alumínio limita o feixe de raios-x para diâmetro de 59 mm na saída do cilindro localizador, cilindro de orientação longo, dimensionado para um sistema foco-filme de 200mm, revestido em chapa de chumbo de 0,5mm de espessura, colimador secundário localizado, na extremidade do cilindro, ponto focal de 0,8 x 0,8mm, goniômetro graduado com divisões de 10 em 10 graus, tantos positivos quanto negativos, tensão nominal 70 kVp, corrente de 8 mA, painel de comando com interruptor geral, controle remoto eletrônico conectado ao painel de comando através de fio espiralado, permite o comando a uma distância de até 3m, display indicador de tempo de exposição com escola graduada de 0,1 a 2,5 segundos, tecla de disparo mantida acionada durante todo o tempo de exposição selecionado, que será acompanhado por um led acesso e um sinal audível, mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais, cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo Portaria SVS – 453, de 01-06-1998; - voltagem de alimentação 220V; produzido dentro das Normas de Qualidade NBR IEC 60601 – 1 (1994) e Emenda (1997), NBR IEC 60601-1-2 (2006) e Emenda (2006), NBR IEC 60601-1-3 (2001), NBR IEC 60601 1-2-7 (2001), NBR IEC 60601-2-8 (2001), registro na ANVISA.
AVENTAL PLUMBÍFERO |  | Avental plumbífero padrão 110 x 60 mm, também conhecido como avental de chumbo para profissionais que utilizem Raio X diagnóstico. Produto com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho. Possui proteção frontal com 0,5 mm de chumbo e nos ombros de 0,25 mm de chumbo, acabamento em nylon impermeável. Registro na ANVISA.
TERMÔMETRO CLÍNICO |  | Termômetro grau médico hospitalar, distância de medição: 5-15cm (aferição da temperatura a distâncias maiores), faixa de medição: 32-43 celsius, rápido: tempo de medição de 1 segundo, precisão: ± 0,2 °C, visor LCD, desligamento automático, adequado para: temperatura corporal, temperatura da água, temperatura ambiente, temperatura do leite, alarme de febre etc. Registro na ANVISA.
CENTRAL DE AR COMPRIMIDO |  | Central de suprimento de ar comprimido de modo reserva para eventual falha do compressor de ar comprimido. Deve ser composta de registros para controle de volume e pressão em dois estágios, manômetros para identificação das pressões de rede e dos cilindros, pressostato para automação do sistema e entradas para até 4 cilindros. A central de Ar Comprimido. deve respeitar os padrões definidos na norma NBR 12.188/2003, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO |  | Caixa Térmica 35L com Termômetro com especificações mínimas: Alça rígida e escamoteável, Tampa reversível (função bandeja), Leve e prática. Deve possuir termômetro digital acoplado, com registro máxima e mínima (a prova d'água), Confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) nas paredes interna e externa, polímero sintético de alta resistência química, impactos e às baixas temperaturas. Medidas externas (mm): 500(C) X 450(A) X 300(L), Capacidade Total: 35 litros.
REFRIGERADOR PARA VACINAS |  | Câmara vertical, de formato externo retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, mantendo a temperatura interna estabilizada em 4,0 ºC, com capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros, refrigerante ecológico livre de CFC, unidade frigorífica com condensação a ar forçado, refrigeração com circulação de ar forçado que proporciona temperatura uniforme para todas as gavetas, degelo automático com evaporação de condensado, gabinete externo em formato retangular, em aço tratado e esmaltado a alta temperatura, câmara interna em aço inoxidável, com quatro prateleiras fabricadas em aço inoxidável, ajustáveis e removíveis, Isolamento térmico com 75 mm de espessura em poliuretano injetado, porta de acesso vertical fechada, com isolamento em toda superfície, equipado com rodízios especiais com freio, painel de comando e controle frontal e superior em LCD, com saída USB e pen drive para armazenamento de dados e relatórios comando eletrônico digital micro processado programável com teclas tipo membrana, temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução diatérmica, diferencial ajustável da temperatura de controle, pré ajustado em +/- 1ºC, temperatura de fácil regulagem com configuração 2,0 a 8,0 ºC, indicação de temperatura decimal, alarme sonoro,visual e escrito no painel de todos os eventos que ocorrem, temperatura de momento, máxima, mínima e bateria simultaneamente no painel, silenciador de alarme sonoro com tempo programável, sinalizador luminoso de equipamento energizado e refrigeração em recuperação, bateria recarregável para manter as funções elétricas e eletrônicas na falta de energia, sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por tempo programável e com acionamento automático na abertura da porta, bivolt, ISO13485 e BPF. Registro na ANVISA.
CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO |  | Confeccionada em alumínio, com uma saída para ar comprimido, com válvulas de fechamento por impacto,mangueira e conexões em nylon. Registro na Anvisa.
ASPIRADOR PORTÁTIL |  | Aspirador secreções, tipo portátil, elétrico, características aproximadas: capacidade frasco coletor cerca de 1300 ml, potência motor 1/4 hp, material frasco em polipropileno transparente, frequência 60, pressão máxima vazão 19 l/min, vacuômetro 550mmhg, bivolt, registro na ANVISA.
NEBULIZADOR PORTÁTIL |  | Nebulizador portátil, Bivolt, Método de Nebulização: Cavitação por ultrassom, Potência de entrada: 25 - 35 VA, Frequência de oscilação: 2,4 MHz, Acionamento: Botão Liga/Desliga, Led indicador: Inalador/Nebulizador ligado e falta de água, Tamanho das partículas: 80% menores do que 5 micra (1000 micra = 1mm), Ação retardada, Capacidade de nebulização: 10 mL, Desligamento automático: 12 minutos,Taxa de nebulização: Entre 0,70 mL/min a 1,25 mL/min. Registro na ANVISA.
CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO |  | Micro Motor - baixo nível de ruído, apropriados para trabalhos como próteses, polimentos, preparação de condutos e profilaxia, autoclavável, manter as condições de biossegurança ideais ao consultório. Registro na ANVISA.
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO |  | Caneta alta rotação extratorque, rolamento cerâmica, rotação máxima de 380.000 rpm, potência 13 W, corpo liso sem arestas, spray triplo, conexão borden, conta com sistema Press-Button, deverá ter garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e baixo custo de reposição, registro na ANVISA.
DERMATOSCÓPIO |  | Dermatoscópio, tipo portátil, acessórios ampliação de até 10 x, cabo metal, halógena, componentes c/ 2 lentes, estojo próprio, tensão à bateria. Registro na ANVISA.
FLUXÔMETRO |  | Capacidade fluxo 0 a 15 l/min, construído em metal cromado, aplicação controle fluxo ar comprimido medicinal, pressão calibração até 3,5 kgf/cm2, conexões conforme ABNT, regulagem vazão regulada para válvula agulha com manopla fixada, tipo escala escala numérica, componentes flutuador esférico,porca conexão com abas em latão, conexão de saída com rosca em latão cromado. Registro na ANVISA.
VÁLVULA REGULADORA |  | Válvula reguladora para ponto de ar comprimido construida em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 kgf/cm2, presãao fixa de 3,5 kgf/cm2 com válvula de segurança. conexões em padrão ABNT. Registro na ANVISA.
SUPORTE DE SORO |  | Altura regulavel e 4 ganchos reguláveis, totalmente em inox, com rodízios. Base e coluna em tubo de aço inox.
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO |  | Braçadeira para injeção, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável.
ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS |  | Armário de metal com tampo em aço inoxidável, com 04 gavetas, gavetas com chaves ou travas. 3mm espessura, dimensões aproximadas: altura 1,20 m, largura 0,60m, profundidade 0,40 m, estrutura em aço com cantos arredondados, prateleiras com altura regulável, pés com rodíziosgiratórios.
MESA DE MAYO |  | Mesa de mayo, estrutura tubular em aço inox, altura regulável, bandeja aço inox mínimo com dimensões aproximadas de 46 x 30cm, com 3 rodízios.
CARRO DE CURATIVOS |  | Carro para curativo com tampo, prateleira e tubo inox, estrutura construída em tubos de aço inox AISI 304 com acabamento polido. Tampo e prateleira em chapa de aço inox AISI 304 com bordas laterais viradas para baixo e para dentro sem arestas, acabamento polido. Gradil de proteção em aço inox AISI 304 com párea-choque de polietileno. Rodas giratórias de 3 polegadas de diâmetro com aro de borracha termoplástica. Dimensões: 75 x 45 x 80 cm aproximadamente.
MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL |  | Com prateleira, tampo e prateleira confeccionados em aço inox AISI 304, com 04 (quatro) rodízios giratórios de no mínimo 2 polegadas de diâmetro. Dimensões mínimas de: 48cm x 106cm x 90cm.
CAIXA DE INSTRUMENTAL |  | Caixa de instrumentais cirúrgicos com tampa, obedecer NBR ISO 7153-1, contendo: 04 tesoura de mayo reta 14 cm, 01 tesoura metzembaun reta 14 cm, 02 tesoura íris reta 12 cm, 02 tesoura íris curva 12 cm, 02 porta agulhas hegar, 06 pinça hemostática, 08 pinça kelly reta, 08 pinça kelly curva, 06 pinça pean 14 cm, 06 pinça kocher reta, 06 pinça kocher curva, 06 pinça de dissecção 15 cm, 06 pinça de dissecção dente de rato 15 cm, 06 pinça cheron 25 cm, 10 espéculo collin pequeno, 10 espéculo collin médio, 05 espéculo collin grande, 06 cuba rim, 06 cuba redonda, 02 tambor médio, 05 almotolia, 01 cabo de bisturí, 02 caixa de inox pequena, 02 caixa de inox média.
ESCADA COM DOIS DEGRAUS |  | Escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox aisi 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido com antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau 16,5cm, total 39cm, pés com ponteira de borracha.
ARMÁRIO VITRINE |  | Armário vitrine, material aço inoxidável, material porta porta em vidro transparente mín. 3mm espessura, material prateleiras 3 prateleiras vidro cristal com no mínimo 3mm espessura, 2 portas com fechadura, 2 chaves, altura 1,50 m, largura 0,50m, profundidade 0,40 m, estrutura em aço com cantos arredondados, prateleiras com altura regulável, pés com ponteira de borracha.
BIOMBO PUMBLÍFERO |  | Biombo de proteção plumbífera 02 mm, móvel, curvo ou reto, construído em estrutura de aço ou alumínio pintado e tratado ou com acabamento em MDF branco, com visor de vidro plumbífero de aproximadamente 10x15cm, montado sobre 04 rodízios. Dimensões: 180cm de altura x 80cm de largura. Peso líquido entre 65 e 85 kg.
MESA DE EXAMES |  | Leito estofado com espuma densidade mínima 23, armação tubular em aço inoxidável, cabeceira reclinável, suporte para lençol descartável, pés com ponteiras de borracha, capacidade mínima 150 KG.
Esfigmomanômetro Portátil |  | Premium em látex e com excelente durabilidade. • Verificado e aprovado pelo INMETRO • Manguito e pêra em PVC • Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro ou metal • Estojo para viagem